Elementy doposażenia uzupełniające dla iFID TESTA  + wzorcowanie analizatora wg poniższych wymagań:

| Parametr | Zapytanie | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Analizator | iFID mobile TESTA |  |
| Nr seryjny | 25-09-005 |  |
| Elementy uzupełniające dla iFID | Doposażyć analizator o Wewnętrzny generator powietrza zerowego, zapewniający pracę płomienia i możliwość zerowania bez potrzeby butli zewnętrznej. |  |
| instrukcja obsługi | w języku polskim |  |
| wymagany okres gwarancji i serwisu pogwarancyjnego – | min. 12 miesięcy (wymagane dołączenie warunków gwarancji – co obejmuje gwarancja) |  |
| Ilość analizatorów | 1 szt. |  |
| zakres wzorcowania/ odniesienie do liniowości | 0 / 2/ 5/ 10/ 50/ 100/ 250/ 500/ 800/ 1000 mg/m3 - liniowość (odchylenie standardowe) w pkt. zero oraz w pkt. kontrolnym, - efekt tlenowy |  |
| inne | wyposażenie: - Butla 2-litrowa z gazem H2, zawierająca zintegrowany reduktor ciśnienia. ( obowiązkowo Zestaw do transferu gazu między butlami - Szybkozłącze do adaptera transferowego dla wodoru nr 1 (DIN 477-1)(zawór spustowy po stronie butli macierzystej) - Butla 2-litrowa z gazem o ciśnieniu 150 bar wraz z reduktorem ciśnienia. Certyfikowany materiał C3H8 (600 ppm) wg ISO 17034 oraz wzorcowanie C3H8 wg ISO 17025 - Obudowa transportowa dla 2-3 butli, dopasowana do kształtu w/w butli wraz z reduktorami (H2 oraz propan) i zabezpieczająca w trakcie przemieszczania. Obudowa ma zapewnić wyprowadzenie gazu (gniazdo/wężyk) przy zamkniętym wieku obudowy. Butle muszą być zabezpieczone wewnątrz przed uszkodzeniem |  |
| Sposób transportu | Bezpieczna walizka/skrzynia transportowa z możliwością transportu do wciągania na wysokość |  |
|  | - Świadectwo wzorcowania z wyznaczeniem liniowości zgodne z PN-EN12619:2013 oraz z akredytowanego laboratorium zgodne z PN EN 17025 |  |
| Dostawa | Do 15.05.2026 do ORLEN Eko Sp. z o.o. ul. Toruńska 248, 87-805 Włocławek |  |