DESTYLACJA ATMOSFERYCZNA WYMAGANE MEDIA

Max. Temperatura robocza w klimatyzowanym pomieszczeniu 30stopni

DOPŁYW  WODY

Preferowany wariant:
Zamawiający preferuje zakup oraz instalację urządzenia typu water external circulating bath (np. JULABO F250) jako integralnego elementu realizacji zadania. Urządzenie powinno zostać dostarczone, podłączone i uruchomione przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami producenta oraz warunkami instalacji.

Wariant opcjonalny (dopuszczalny):
Zamawiający dopuszcza alternatywnie wykonanie przyłącza do istniejącej instalacji sieciowej chłodzenia pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych równoważnych do tych, które gwarantuje zastosowanie dedykowanego urządzenia chłodzącego.

Maksymalne ciśnienie: 3 bary

Przepływ roboczy: 2 l/min

WLOT AZOTU

Maksymalne ciśnienie azotu: 1 bar ciśnienia absolutnego

SPRĘŻONE POWIETRZE

Maksymalne ciśnienie: 6 barów, zalecane ciśnienie: 4 - 5 barów

ODPOWIETRZENIE POMPY PRÓŻNIOWEJ - należy przewidzieć rurę do odprowadzania powietrza do dostarczonej instalacji wentylacyjnej.

CHARAKTERYSTYKA ZASILANIA

Napięcie/Częstotliwość:

- 3*400V + przewód neutralny / 50Hz+/-10% LUB

- 3*208-230V / 50Hz +/-10% LUB

- 3*208-230V / 60Hz +/-10%

Prąd liniowy: 32A

a) wtyczka zasilania trójfazowego: - Należy dostarczyć do dostarczonego kabla trójfazowego urządzenia, jeśli w laboratorium dostępne jest gniazdo trójfazowe (32 A na fazę) lub dostarczony kabel trójfazowy zostanie podłączony bezpośrednio do skrzynki bezpiecznikowej. Trójfazowy 32 A na fazę.

b) zasilanie jednofazowe 110 V 60 Hz: Podłączane bezpośrednio w szafie elektrycznej (2 przewody + uziemienie 16 A) w przypadku konfiguracji 60 Hz. W przeciwnym razie, w przypadku konfiguracji 50 Hz, nie jest wymagane.

c) gniazda zasilania jednofazowego:

- Jedno gniazdo jednofazowe 16 A, 230 V  50 Hz do Cryoplungera.

- Jedno gniazdo jednofazowe 1A , 230 V  50 Hz do drukarki

Schematy ułożenia

Gniazdo zasilania (1): Wtyczka trójfazowa 32 A 3*400 V+N lub 3*230 V, w zależności od zapotrzebowania na zasilanie na zamówienie urządzenia lub bezpośrednie podłączenie do wyłącznika zasilania. Trzy fazy

Wtyczki zasilania (2):  Do Cryoplunger G++, 1 wtyczka jednofazowa 230 V 50 Hz 16A. Jednofazowe 230 V 50 Hz 1A dla lokalnej drukarki.

DESTYLACJA PRÓŻNIOWA WYMAGANE MEDIA

WLOT AZOTU

Maksymalne ciśnienie azotu: 1 bar ciśnienia absolutnego

SPRĘŻONE POWIETRZE

Maksymalne ciśnienie: 6 barów, zalecane ciśnienie: 4 - 5 barów

ODPOWIETRZENIE POMPY PRÓŻNIOWEJ - należy przewidzieć rurę do odprowadzania powietrza do instalacji wentylacji.

CHARAKTERYSTYKA ZASILANIA

Napięcie/Częstotliwość:

- 3*400 V + przewód neutralny / 50 Hz +/-10% LUB

- 3*208-230 V / 50 Hz +/-10%

Prąd liniowy: 32 A

a) Wtyczka zasilania trójfazowego: - Należy dostarczyć do dostarczonego kabla trójfazowego urządzenia, jeśli w laboratorium dostępne jest gniazdo trójfazowe (32 A na fazę) lub dostarczony kabel trójfazowy zostanie podłączony bezpośrednio do skrzynki bezpiecznikowej trójfazowej 32 A na fazę.

b) Zasilanie jednofazowe 110 V 60 Hz: Podłączane bezpośrednio w szafie elektrycznej (2 przewody + uziemienie 16 A) w przypadku konfiguracji 60 Hz. W przeciwnym razie, w przypadku konfiguracji 50 Hz, nie jest wymagane.

c) Gniazda zasilania jednofazowego:

- Jedno gniazdo jednofazowe 16 A do Cryoplunger GV, należy dostarczyć gniazdo 230 V, 50 Hz. Cryoplunger jest dostarczany z wtyczką.

- Jedno gniazdo jednofazowe 1A 230 V

Schematy ułożenia

Gniazdo zasilania (1): Wtyczka trójfazowa 32 A 3*400 V+N lub 3*220 V, w zależności od zapotrzebowania na zasilanie na zamówienie urządzenia lub bezpośrednie podłączenie do wyłącznika zasilania. Trzy fazy

Wtyczki zasilania (2):

- Do Cryoplunger GV, 1 wtyczka jednofazowa 220 V 50 Hz

- Jednofazowe 230 V 50Hz 16 A dla lokalnej drukarki.

Urządzenie do odwadniania

CHARAKTERYSTYKA ZASILANIA

Napięcie / częstotliwość / prąd: 230 VAC / 50/60 Hz, jednofazowe, 43 A
Prąd liniowy: minimum 43 A, zalecane 45–50 A
Urządzenie dostarczane jest z kablem zasilającym o długości ok. 2 metrów, bez wtyczki.
Wtyczka zasilająca: 1 sztuka – do dostarczenia przez użytkownika końcowego,
lub kabel urządzenia może być podłączony bezpośrednio do rozdzielnicy laboratoryjnej.

POŁĄCZENIE
Wentylacja: króciec fi 10 mm
Laboratorium powinno zapewnić około 2 metry węża o średnicy wewnętrznej 10 mm,
aby podłączyć wylot pułapki szklanej do debutanizacji do wentylacji w laboratorium lub na zewnątrz.