## Arkusz1
Zapytanie o informację RFI - Zakup oraz serwis urządzeń AED.
Nazwa oferenta:
Model oferowanego AED:
Instrukcja dla Oferenta: 1. Arkusz należy uzupełnić w kolumnie D, wybierając z listy rozwijanej „TAK” lub „NIE”. 2. Uzupełniony arkusz należy podpisać przez umocowaną osobę ze strony Oferenta, zapisać w formie PDF i dołączyć do kryterium „Oferta techniczna” na Platformie Connect.
Nr | Obszar | Wymaganie / oświadczenie oferenta | Odpowiedź TAK/NIE | Opis / uwagi oferenta
1 | Urządzenie AED | Oferowane urządzenie jest zautomatyzowanym defibrylatorem zewnętrznym z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i pediatrycznym.
2 | Urządzenie AED | Użytkownik jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim.
3 | Urządzenie AED | Urządzenie posiada wskaźniki informujące o: nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku, wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia oraz prowadzonej analizie rytmu serca i ewentualnych zakłóceniach.
4 | Urządzenie AED | Urządzenie posiada wskaźniki informujące o gotowości do pracy oraz sprawności technicznej urządzenia lub jej braku.
5 | Urządzenie AED | Urządzenie wyposażone w przyciski lub inne rozwiązania techniczne pełniące następujące funkcje: uruchomienie urządzenia, obsługi parametrów technicznych urządzenia.
6 | Dane i oprogramowanie | Algorytm postępowania jest zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
7 | Dane i oprogramowanie | Możliwa jest aktualizacja oprogramowania bez wymiany całego urządzenia.
8 | Dane i oprogramowanie | Przerwa w RKO wynosi nie więcej niż 6 sekund.
9 | Dane i oprogramowanie | Urządzenie umożliwia rejestrowanie danych z użycia AED.
10 | Dane i oprogramowanie | Urządzenie zapisuje minimum 180 minut danych.
11 | Dane i oprogramowanie | Dostawca posiada oprogramowanie do odczytu danych i przygotowania raportu na wniosek Zamawiającego.
12 | Elektrody i baterie | Urządzenie jest wyposażone w jedną parę elektrod samoprzylepnych w wersji uniwersalnej oraz okres przydatności elektrod wynosi minimum 36 miesięcy.
13 | Elektrody i baterie | Urządzenie jest wyposażone w baterię nieładowalną o żywotności minimum 5 lat od daty dostawy, a termin przydatności baterii jest widoczny i czytelny.
14 | Dokumenty i certyfikaty | Dostawca potwierdza załączenie na Connect wymaganych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej, certyfikatów zgodności, deklaracji CE, dokumentów potwierdzających zgodność z wymaganymi normami i MDR 2017/745/EU, instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim oraz dokumentu do zapisywania przeglądów urządzenia.
15 | Warunki pracy | Urządzenie posiada deklarację producenta o możliwości pracy w temperaturach ujemnych.
16 | Warunki pracy | Dostawca potwierdza deklarowaną przez producenta odporność urządzenia AED na upadek, ze wskazaniem wysokości i warunków badania.
17 | Warunki pracy | Dostawca potwierdza możliwość użytkowania urządzenia AED w warunkach zawilgocenia lub na mokrej powierzchni, zgodnie z dokumentacją producenta.
18 | Warunki pracy | Waga urządzenia wynosi maksymalnie 3,5 kg.
19 | Szkolenia | Dostawca potwierdza możliwość dostarczenia urządzenia AED szkoleniowego identycznego z modelem terapeutycznym.
20 | Szkolenia | Dostawca potwierdza możliwość przeprowadzenia instruktażu z obsługi AED.
21 | Wyposażenie | Dostawca zapewnia wyposażenie AED obejmujące dedykowaną szafkę lub gablotę AED, tablicę informacyjną AED z instrukcją użytkowania oraz piktogramy informujące o urządzeniu AED.
22 | Film instruktażowy | Dostawca potwierdza możliwość zapewnienia filmu instruktażowego w języku polskim.
23 | Serwis / Lokalizacje | Dostawca potwierdza możliwość świadczenia usług serwisowych dla obecnie użytkowanych i nowo zakupionych AED, w tym serwisu pogwarancyjnego urządzeń nieobjętych już gwarancją, oraz realizacji dostaw i usług serwisowych na terenie całej Polski, w tym na stacjach paliw ORLEN.
24 | Serwis | Dostawca zapewnia urządzenie zastępcze na czas serwisu.
25 | Ewidencja | Dostawca powinien potwierdzić możliwość prowadzenia i aktualizacji ewidencji AED objętych dostawą i serwisem oraz wskazać zakres danych i proponowaną formę jej przekazywania Zamawiającemu. Ewidencja powinna obejmować co najmniej: lokalizację urządzenia, producenta i model, numer seryjny, termin ważności baterii, termin ważności elektrod oraz termin obowiązywania gwarancji. Dostawca powinien również wskazać możliwość zapewnienia automatycznych powiadomień e-mail o zbliżającym się upływie ważności baterii i elektrod, wysyłanych co najmniej na 6 i 3 miesiące przed terminem, oraz możliwość przygotowywania corocznego raportu stanu AED.
26 | Montaż | Dostawca oferuje wsparcie w rekomendacji optymalnego miejsca instalacji AED, z uwzględnieniem widoczności urządzenia oraz czasu dostępu.
27 | Części eksploatacyjne | Dostawca zapewnia części zamienne i eksploatacyjne, baterie i elektrody wraz z określeniem czasu realizacji dostaw.
28 | Wsparcie po użyciu AED | Dostawca potwierdza możliwość dostarczenia nowych elektrod oraz sprawdzenia gotowości urządzenia po każdym użyciu AED w akcji ratowniczej.
29 | Gwarancja | W okresie gwarancji Dostawca zapewnia bezpłatne dostarczanie wymaganych baterii i elektrod według wskazań Producenta.
30 | Doświadczenie | Oferent przedstawi informacje o doświadczeniu w dostawie urządzeń AED, w tym przykładowe realizacje z ostatnich 2 lat.
31 | Prezentacja i testy | Oferent potwierdza możliwość prezentacji i testów oferowanego modelu AED w siedzibie Zamawiającego.
32 | Gwarancja | Gwarancja producenta na urządzenie wynosi minimum 8 lat.
………………………………………...
Data i podpis osoby upoważnionej