Przedmiot zamówienia

Zakup analizatora BTX do stacji monitoringu jakości powietrza w Trzepowie.

Miejscem dostawy będzie wskazana przez zamawiającego stacja monitoringu jakości powietrza zlokalizowana poza terenem ogrodzonym zakładu – Nowe Trzepowo 56, 09-402 Stara Biała.

Termin wykonania usługi :

Do 30.11.2026 r.

Dodatkowa informacja dla Dostawcy:

- W przypadku braku możliwości samodzielnej realizacji całego zakresu pracy, dopuszcza się udział podwykonawców – wymagane wskazanie Podwykonawcy 
w ofercie.

Wykaz elementów stacji monitoringu jakości powietrza będących przedmiotem zamówienia:

  - Analizator imisyjny BTX - Wymagania ogólne

- Certyfikat TÜV, UBA lub równoważny dla wymienionego analizatora oraz  pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca instrukcję działania, obsługi i konserwacji analizatora dostarczona w czasie realizacji usługi.

- Dostarczenie analizatora do wskazanej stacji w Trzepowie, montaż, uruchomienie i konfiguracja.

- W ramach testowania i demonstracji poprawnej pracy przeprowadzona zostanie pełna procedura kalibracji i sprawdzenia.

- Dostawca we własnym zakresie zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu analizatora w kontenerze pomiarowym.

- Gwarantowana dostawa części zamiennych przez 5 lat od zakończenia okresu gwarancji.

- Szkolenie w zakresie:  budowy i zasady działania analizatora, procedura kalibracji, programowanie urządzenia, obsługa zapobiegawczą, obsługę programu komunikacyjnego, rozpoznawanie awarii, przygotowanie i przedstawienie harmonogramu prac obsługowych zapewniających wysoką jakość danych uzyskiwanych z urządzeń i inne zagadnienia zalecane przez producenta – szkolenie dla 3-5 osób. Wykonawca wystawi certyfikat ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika.

- Warunki gwarancji:

- Gwarancja min. 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewni dla analizatora materiały eksploatacyjne (wymienione w instrukcjach obsługi dostarczone przez producenta urządzenia) w ilości niezbędnej do jego eksploatacji przez cały okres trwania gwarancji (m.in. filtry ochronne wentylatorów, filtry PTFE, uchwyty/oprawy filtrów).

- W ramach gwarancji Wykonawca zapewni nieprzerwalne, prawidłowe funkcjonowanie sprzętu w okresie gwarancji, w tym zapewni pełny zakres napraw oraz wymianę części wadliwych.

- Bezpłatna naprawa w miejscu instalacji sprzętu w ciągu 5 dni roboczych od czasu pisemnego powiadomienia pocztą, e-mail lub faksem przez Zamawiającego.

- W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na okres zaprawy. W razie przedłużającego się terminu naprawy i konieczności przetransportowania sprzętu do autoryzowanego serwisu koszty transportu w obie strony, ubezpieczenia, zdemontowania i zamontowania sprzętu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca będzie świadczył serwis przy pomocy autoryzowanego serwisu.

- Serwis będzie świadczony przez pracowników posługujących się językiem polskim

- Raz w roku wykonanie bezpłatnego przeglądu okresowego analizatora 
w zakresie zalecanym przez producenta przez czas trwania gwarancji

- Raz w roku wykonanie bezpłatnej kalibracji wielopunktowej analizatora przy użyciu certyfikowanych mieszanek kalibracyjnych przez czas trwania gwarancji

- Wsparcie techniczne przy użyciu telefonu, e-mail w dni robocze przez czas trwania gwarancji

  - Analizator BTX - 1 szt. – Wymagania szczegółowe

Wymagane minimalne parametry:

- Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej

- Metoda pomiaru –  pomiar chromatograficzny z wykorzystaniem detektora PID

- Mierzone związki: benzen, toluen, etylobenzen, m+p ksylen, o-ksylen

- Zakres pracy  max  0-1000 µg/m3

- Granica wykrywalności dla benzenu  ≤ 0,5 µg/m3

- Jednostka pomiarowa µg/m3

- Temperatura pracy 10°C – 35°C

- Cykl pomiarowy: 15 min

- Wyjście analogowe 0 ÷ 10V, cyfrowe RS 232 lub USB lub Ethernet (RJ45)

- Elektrozawory do zewnętrznej kalibracji

- Zewnętrzny sposób kontroli Zero-Span

- Rejestracja wyników kontroli w raportach zero/span,

- Obudowa - zewnętrzne wymiary obudowy muszą umożliwiać montaż analizatora w standardowym stojaku kontenera pomiarowego

- Interfejs użytkownika: wyświetlacz LCD, oprogramowanie ze strukturą menu obsługiwane z klawiatury

- Możliwość zdalnego sterowania przyrządem

- Analizator musi być wyposażony w fizyczny interfejs RS232 lub Ethernet (RJ45) lub ich kombinację. Na powyższych interfejsach powinien być zaimplementowany standardowy protokół umożliwiający dwustronną komunikację typu read/write. W przypadku zastosowania niestandardowego protokołu komunikacyjnego wymagane jest dostarczenie szczegółowej dokumentacji która umożliwi wykonanie odpowiedniego logicznego interfejsu po stronie „klienta”.

- Wyposażenie: butla z azotem lub wodorem w zależności od rodzaju oferowanego analizatora.

- Zasilanie: Jednofazowe 220/230 V AC 50/60 Hz.

  - Konfiguracja analizatora i jego uruchomienie

- Dostawa obejmuje instalację analizatora, prezentację działania oraz szkolenie 
w zakresie obsługi technicznej

- Wszelkie prace podłączeniowe Wykonawca wykona we własnym zakresie, wykorzystując własne narzędzia i materiały.

- Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Usługi jest podłączenie, zademonstrowanie poprawnej pracy oraz uzyskanie wyników w CS5-Client.

- Wykonawca podłączy, zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi analizator oraz podłączy go do systemu (łącznie z dataloggerem, tak aby umożliwiał automatyczne sprawdzanie ZERO/SPAN oraz automatyczną kalibrację).

- Analizator musi być sterowany z dataloggera za pomocą złącza cyfrowego i wykorzystywać protokół transmisji danych zgodny z oprogramowaniem do zbierania danych, zainstalowanym, tj. programem CS-MK5 firmy CSMS. 
W przypadku wykorzystywania innego protokołu przez urządzenie lub z innej przyczyny powodującej nieprawidłową współpracę pomiędzy analizatorem 
a programem CS-MK5 Wykonawca zapewni aktualizację wraz z przeniesieniem licencji (nieograniczonej w czasie i przestrzeni) na aktualizację oprogramowania CS-MK5 na Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do konfiguracji analizatora z istniejącą stacją.

- Wykonawca w asyście pracowników Zamawiającego skonfiguruje oprogramowanie CS-MK5 w taki sposób, aby za pomocą złącza cyfrowego:

  - program CS-MK5 prawidłowo komunikował się ze stacją centralną,

  - program CS-MK5 zapisywał sobie w pamięci prawidłowo pomiary poszczególnych parametrów urządzenia,