Chromatograf gazowy z detektorem FID oraz TCD wyposażony w przystawkę „headspace” do analizy gazów w olejach transformatorowych (DGA) wg normy PN-EN 60567

Chromatograf gazowy powinien spełniać co najmniej następujące parametry:

- wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD umożliwiający szybkie i intuicyjne sterowanie pracą chromatografu oraz wyświetlanie parametrów pracy chromatografu i uzyskiwanych chromatogramów w czasie rzeczywistym,

- wbudowany interfejs wyposażony w port sieciowy umożliwiający komunikację chromatografu z komputerem i oprogramowaniem poprzez lokalną sieć komputerową,

- elektroniczny system programowania i sterowania przepływami wszystkich gazów,

- posiadający funkcje kompensacji zmian ciśnienia atmosferycznego,

- posiadający możliwość nastaw mL/min, psig,  kPa lub cm/sec,

- posiadający automatyczną funkcję alarmu wycieku.

Piec chromatografu:

- piec chromatografu o podwójnych ścianach z koncentrycznym wlotem powietrza,

- minimalna objętość komory pieca: 13 000 cm3,

- zakres temperatury pracy minimum od 10°C powyżej temp. otoczenia do 450°C, programowana co 1°C lub -99°C do 450°C przy zastosowaniu układu chłodzenia,

- możliwość pracy z programem temperaturowym złożonym z minimum 10 narostów i 9 plateau,

- czas plateau ustawiany w zakresie minimum od 0 do 990 minut z dokładnością nie mniejszą niż 0,1 min,

- szybkość narostu temperatury regulowana w zakresie minimum od 0,1 do 140°C z krokiem nie mniejszym niż 0,1°C/min,

- szybkość chłodzenia z 450°C do 50°C nie dłużej niż 2 minut (bez wykorzystywania dodatkowego układu chłodzenia),

Dozownik do kolumn pakowanych (PCI)

- programowalny dozownik do kolumn pakowanych, umożliwiający cyfrową nastawę przepływu gazu nośnego,

- możliwość zastosowania adaptera do kolumn kapilarnych o średnicy 0.53 mm,

- zakres temp. minimum od 50°C do 450°C z możliwością programowania co 1°C,

- możliwość pracy z co najmniej 3-stopniowym programem narostu temperatury,

Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) z wysokowydajnym metanizerem:

- detektor płomieniowo-jonizacyjny z elektronicznym sterowaniem przepływami gazów,

- zakres temperatury minimum od 100°C do 450°C z możliwością programowania co 1°C,

- zakres liniowości minimum ≥ 107,

- czułość ≥ 0.015 coulombs/g C

- limit detekcji ≤ 3 x 10-12 g C/sek dla oktanu (przy S/N = 2:1),

- brak potrzeby stosowania dodatkowego gazu, tzw. „make-up”,

- automatyczny zapłon,

- wysokowydajny metanizer niklowy połączony z detektorem FID w serii, pracujący w zakresie temperaturowym minimum od 100 do 400°C.

Detektor cieplno-przewodnościowy (TCD):

- detektor cieplno-przewodnościowy z elektronicznym sterowaniem przepływem gazu referencyjnego,

- możliwość programowania temperatury pracy w zakresie minimum od 100°C do 350°C z możliwością programowania w odstępach co 1°C,

- czułość minimum 9µV/ppm nonanu przy natężeniu prądu na mostku 160mA i temperaturze detektora 100°C,

- limit detekcji ≤ 1ppm nonanu,

- zakres liniowości ≥ 105,

- możliwość pracy bez gazu „make-up” w przypadku stosowania kolumn o średnicy wewnętrznej 0,53mm i przepływie gazu nośnego powyżej 5ml/min.

- ochrona zapobiegająca przepaleniu się filamentu z poziomu oprogramowania

Zawory gazowe:

- jeden zawór dwupozycyjny 6-cio drożny,

- jeden zawór dwupozycyjny 8-mio drożny z pętlą o objętości 1 cc,

- wszystkie zawory termostatowane w zewnętrznym piecu pracującym do temperatur minimum 75°C,

- wszystkie zawory wyposażone w rotor typu „P”,

Przystawka do analizy fazy nadpowierzchniowej „headspace”

- wyposażona w intuicyjny graficzny interfejs z ekranem dotykowym zapewniający natychmiastowy dostęp do funkcji konfiguracyjnych i metod, posiadający możliwość wystartowania analizy,

- automatyczny podajnik z tacą na minimum 40 próbek o poj. 20 ml,

- nastrzyk metodą wyrównywania ciśnień, nie wymagający pętli nastrzykowych,

- posiadający możliwość mieszania,

- linia transferowa wykonana z dezaktywowanej krzemionki, termostatowana w zakresie minimum od 35°C do  210°C z nastawą co maksymalnie 1°C

- piec mogący termostatować jednocześnie co najmniej 12 fiolek, pracujący w zakresie minimum od 35°C do 210°C z nastawą co 1°C, z dokładnością nie gorszą niż +/- 0.1oC,

- termostatowana igła w zakresie minimum od 35°C do 210°C z nastawą co nie więcej niż 1°C,

- zintegrowane oprogramowanie z GC do pełnej kontroli przyrządu,

- w pełni elektroniczna kontrola przepływów,

- inteligentne nakładanie czasów termostatowania w piecu dla wszystkich pozycji fiolek,

- tryby dozowania o stałym czasie dozowania każdej próbki, wielokrotnym pobieraniu próbki z tej samej fiolki, o zmiennym czasie termostatowania próbek (progresywny), całkowite odparowanie próbki, tryb zatężania próbek.

Oprogramowanie

- walidowane oprogramowanie, które umożliwia pełne sterowanie pracą wszystkich podzespołów chromatografu, zbieranie i obróbkę danych chromatograficznych, analizę jakościową i ilościową,

- umożliwiające generowanie raportów,

- pozwalające w sposób rzeczywisty graficznie prezentować przebieg analizy,

- umożliwiające nadzorowanie danych archiwalnych,

- oprogramowanie z instrukcją obsługi w języku polskim i angielskim w minimum wersji elektronicznej.

Zestaw komputerowy spełniający wszystkie wymagania stawiane przez oprogramowanie spektrometru, zapewniający bezproblemową pracę wyposażony w monitor LCD o przekątnej przynajmniej 27” oraz mysz i klawiaturę.

Wyposażenie dodatkowe

- zestaw akcesoriów niezbędnych do instalacji, uruchomienia oraz pracy całego systemu, takich jak: wkładki szklane, ferulki, septy, nakrętki do kolumn, fiolki (20ml) „headspace'  co najmniej 100szt.,

- zestaw kolumny typu PLOT (2szt.) o wymiarach (30m x 0,53mm x 30um) odpowiednie do analizy gazów w olejach transformatorowych wg normy PN-EN 60567,

- instalacja chromatografu z podłączeniem gazów niezbędnych do pracy urządzenia przez autoryzowany serwis biegle posługujący się językiem polskim,

- 3-dniowe szkolenie aplikacyjne,

- oferowany zestaw analityczny musi być fabrycznie nowy, jednego producenta,

- gwarancja co najmniej 12 miesięcy,

- zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 7 lat od chwili zakupu sprzętu.